附件1

连州市人民医院医疗设备维修保养整体托管服务采购项目

需求书

一、采购项目需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连州市人民医院医疗设备维修保养整体托管服务采购项目 | 1项 | 12,000,000.00 |

二、用户需求书

（一）目的概述

为了保证连州市人民医院正在使用的医疗设备可以正常地投入临床使用，更好地提高设备的利用率，延长机器的使用寿命，节约维修成本，保证医用设备的开机率，提高设备综合管理水平。现邀请专业的医疗器械技术服务公司为连州市人民医院医疗设备、器械提供整体技术维修、维护保养和管理服务。

（二）服务范围

1.服务项目设备包含全院医疗设备（含未达到固定资产起点管理额以下的医疗设备如无源手术器械、血压计、体重秤、治疗车、轮椅等）。

- 具体设备清单见附件1（此清单供服务商参考；双方在合同期开始两周内完成清点托管范围内的设备并制定清单作为托管内容依据；其后，服务商需每月对医院托管设备清单更新一次，并经双方确认后作为托管内容依据）。

- 2.院区内的供氧、正负压系统设备带终端的常规巡检和维护。

- 3.院部药学部门低温储存设备温湿度监控系统。

- 注：

1.在实施本项目经营管理时，服务商需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求。

2.所有服务由服务商独立完成，除非医院书面同意，否则不允许转包给第三方。

3.合同期内，医院新增设备（含原有维保期满的设备）自动进入托管范围，且新增的托管设备不单独增加托管服务费。

- 4.合同签订时设备（系统）仍在质保期内或合同期内新增的医疗设备，托管开始时间在质保期结束之日开始到合同服务期结束，但质保期内服务商需协助医院督促厂家按规范或说明书要求完成维护保养和维修事项。

- （三）服务期限

服务期限为三年；第一年合同结束前3个月，医院组织设备使用部门及职能科室对服务商进行全面考核，若无法达到医院要求的服务水平，医院有权解除合同、不再执行第二、三年合同，如确定继续执行合同，则与中标人再续签2年合同。

（四）保密责任

1.服务期内以及在本服务解除或终止后，对服务中双方的内部资料、情报、数据和其他商业信息，未经对方许可，任何一方不得以任何形式用于服务之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。并且服务双方应对因履行服务而获取的对方信息及因履行本合同而涉及的第三方的信息予以保密。并要求参与本合同工作的雇员遵守本合同的保密责任。

2.双方中的任何一方违背保密条约，应承担相应经济赔偿和法律责任。

3.保密责任从本服务签订之日起，至保密信息经合法途径成为公开的事实止。

- （五）服务费用

1.本项目为总价包干项目，服务总额包含设备的定期检查保养费；驻场及工商管理人员、维修人员的一切费用等；设备质控、设备维修及保养中需更换的备件、易耗品费用（医院指定的配件、易损件除外）；通过电话、网络等手段向医院提供的技术支持费用；设备维修、保养、质控、移机所需要购置或租赁的专用工具费用；服务期内设备管理软件的维护、升级费用；医院提供的工作场所的装修及内部办公、设备设施的配置费用；一切税费。

2.服务期内医院新购置设备将自动纳入服务范围，费用含在本次采购预算范围内，不再增加服务费。

3.行政部门计量检测费、特种设备检测费和环保及卫生检测费不在此范围内。

4.投标报价包含本项目所有服务内容费用、税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用。如果中标人在中标或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人承担，招标人将不再支付任何费用。

附件一：

设备清单（此清单供服务商参考，最终以采购人实际使用设备为准）

连州市人民医院医疗设备清单

| 设备名称 | 数量（套） | 建议主要服务内容 | 原值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| MRI(核磁共振) | 1 | 1.整机全保（磁体除外），包含定期预防性保养、故障维修、安全检查，含所有人工费、差旅费、以及整机常规配件的故障更换。提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换。2.保修范围（包含但不限于）：2.1 电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床及所属辅件）；诊断线圈；制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、室外水冷机）；液氦（含维修过程中磁体失超造成的设备恢复与液氦损耗)；其它原厂必需零配件。2.2 第三方产品：精密空调（包括室内主机和室外水冷机）。3.提供一年4 次的定期维护与保养，包括机器清洁、性能测试、梯度系统涡流校正、射频发射线圈的检测与调整，磁场均匀度的检查与调整，清除垃圾文件等，每一次的定期保养工作完成后需向采购人提供维修、保养报告单。 | 1080 |
| 医用血管造影X射线机（DSA） | 1 | 1.维修保养内容：整机全保，包含定期预防性保养、故障维修、安全检查、安全升级，含所有人工费、差旅费、以及整机常规配件的故障更换。提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换。2.保养主要内容：执行原厂标准≥4次定期预防性保养维护及图像检查，设备除尘保养，数据清理，运行状态检查，设备校准及调试，并提供定期维护保养报告；保养耗材由投标单位免费提供；3.维修内容：整机全保，包含备件（除第三方设备备件及人工外，包含但不限于球管、高压发生器、探测器等所有原厂备件）及人工费；保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本的硬件和软件必须配备给采购人； | 4483.33 |
| CT（X射线计算机断层摄影设备） | 1 |  |  |
| CT（计算机断层扫描系统） | 1 |  |  |
| CT（X射线计算机体层摄影设备） | 1 |  |  |
| 数字胃肠机 | 1 |  |  |
| 乳腺钼靶（乳腺X射线机） | 1 |  |  |
| DR（数字化医用X射线摄影系统） | 2 |  |  |
| DR（直接数字化成像系统） | 1 |  |  |
| 岛津床边X光机（移动式医用诊断X射线机） | 1 |  |  |
| 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 1 |  |  |
| CR成像系统 | 1 |  |  |
| C臂（移动式C形臂X射线机） | 1 |  |  |
| 移动式C臂X射线机 | 1 |  |  |
| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 |  |  |
| 牙科X射线机 | 1 |  |  |
| 医用空气加压氧舱 | 1 | 按《固定式压力容器安全技术监察规程》和《氧舱安全技术监察规程》具体要求进行维护保养。 | 172.6 |
| 高压氧舱（单人舱） | 3 |  |  |
| 储气罐 | 3 |  |  |
| MAST脉动真空灭菌器 | 2 |  |  |
| 数字彩色超声波诊断仪 | 1 | 1.服务内容：整机保修含人工、所有配件、软件等。2.服务要求：服务期内，对设备每年提供不少于2次的定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括:设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）软件等等。 | 2562.4 |
| 彩色超声诊断系统 | 2 |  |  |
| 心脏彩色超声诊断仪 | 1 |  |  |
| 超声诊断系统 | 3 |  |  |
| 彩色超声诊断仪 | 1 |  |  |
| 超声诊断系统（颈动脉彩超） | 1 |  |  |
| 便携式彩色超声诊断系统 | 1 |  |  |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |  |  |
| 彩色超声诊断系统（肌骨超声） | 1 |  |  |
| 便携式彩色超声诊断仪 | 1 |  |  |
| B超机 | 1 |  |  |
| 超声诊断系统 | 1 |  |  |
| 全数字超声显像诊断仪 | 3 |  |  |
| 高清关节镜系统 | 1 | 1.提供一月一次巡回，按厂家标准六月一次点检，并提交检查报给医院备档；提供一年两次周边仪器除尘清洁服务；2.根据医院要求，指定专人提供使用、清洁和保养方法院内培训；3.在零件齐备情况下，保证7个工作日之内完成小维修，保证15个工作日之内完成大维修；4.如果在自然损耗以及按照服务方要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，宜进行无条件维修；属于医院方故意人为损坏的，不在维修范围内。 | 3098.27 |
| 脊柱内窥镜系统 | 1 |  |  |
| 内窥镜系统 | 1 |  |  |
| 腹腔镜系统 | 3 |  |  |
| 高清腹腔镜 | 1 |  |  |
| 内窥镜系统 | 1 |  |  |
| 超高清腹腔镜 | 1 |  |  |
| 脑室镜 | 1 |  |  |
| 电子内窥镜图像处理器 | 1 |  |  |
| 纤维胆道内窥镜 | 1 |  |  |
| 等离子内窥镜 | 1 |  |  |
| 肾镜 | 1 |  |  |
| 超声处理器（SU-9000-H） | 1 |  |  |
| 电子内窥镜（VP-7000） | 3 |  |  |
| 电子支气管镜（BF-XP290） | 2 |  |  |
| 医用内窥镜（CV-260） | 1 |  |  |
| 电子鼻咽喉内窥镜(ENF-VT2) | 2 |  |  |
| 电子胸腔镜LTF TYPE 240 | 1 |  |  |
| 支撑喉镜 | 1 |  |  |
| 电子阴道镜 | 1 |  |  |
| 光纤喉镜 | 6 |  |  |
| 肛肠治疗及检查成像系统 | 1 |  |  |
| 便携式纤维支气管镜 | 1 |  |  |
| 纤维支气管镜F1-16RBS | 3 |  |  |
| 手持式麻醉视频喉镜 | 3 |  |  |
| 耳鼻动力系统XPS3000 | 1 | 提供1年2次常规保养，不限次人工维修，配件更换（不含耗材）；高频电刀提供1年一次质量控制报告。余详见医院维护保养要求和医疗设备巡检要求； | 1537.478 |
| 微型多功能动力系统Bien Air OSSEODOC | 1 |  |  |
| 手术动力系统EC300 | 1 |  |  |
| 手术动力装置DK-ENT-MP | 1 |  |  |
| 气压腔内碎石机APL-I | 2 |  |  |
| 混合动力碎石清石系统LCM21 | 1 |  |  |
| 手术刨削系统YSB-III | 1 |  |  |
| 等离子体手术系统coblator | 1 |  |  |
| 高频外科手术系统KLS411 | 3 |  |  |
| 超声刀发生器HARMONIC | 1 |  |  |
| 超声高频外科系统主机发生器GEN11 | 1 |  |  |
| 超声高频外科集成手术设备发生器GEN11CN | 1 |  |  |
| 高频电刀ModeL400 | 13 |  |  |
| 射频热凝器ASA-603T | 1 |  |  |
| 手术烟雾净化器LC201S | 1 |  |  |
| 高频电灼治疗仪KD848 | 1 |  |  |
| 手术显微镜UNIVERSA300 | 3 |  |  |
| 乳房病灶旋切式活检系统DK-B-MS | 1 |  |  |
| 二氧化碳激光治疗机DM-300 | 2 |  |  |
| 钬激光治疗机HZ-E | 1 |  |  |
| 超声眼科乳化治疗仪laureate | 1 |  |  |
| 超声眼科乳化治疗仪手柄 | 1 |  |  |
| 电磁式冲击波碎石机NE-VD | 1 |  |  |
| 电磁式冲击波碎石机HK ESWL-109 | 1 |  |  |
| 眼底激光治疗仪VISULAS 532s | 1 |  |  |
| 眼前段Nd:YAG激光治疗仪YC-1800 | 1 |  |  |
| 泪道激光治疗仪HGL-MYK8 | 1 |  |  |
| 微波消融治疗仪MTC-3C | 1 |  |  |
| 手术动力装置DK-N-MS | 1 |  |  |
| 电动子宫切割器CD-2 | 1 |  |  |
| 电动子宫切除器及配套手术器械DFZ-I型 | 1 |  |  |
| 睫毛电解仪JMQ-B | 1 |  |  |
| 主动脉内球囊反搏泵（IAP-0400） | 1 |  |  |
| 中央监护系统 | 3 | 提供1年2次常规保养，不限次人工维修，配件更换（不含耗材）；质量控制规范内设备提供1年一次质量控制报告。余详见医院维护保养要求和医疗设备巡检要求； | 48.5 |
| 监护设备 | 207 |  | 880.25 |
| 注射泵 | 147 |  | 322.19 |
| 输液泵 | 86 |  | 60.45 |
| 造影剂注射装置 | 3 |  | 50 |
| 非血管内输液器械（胰岛素泵、营养泵） | 7 |  | 17.93 |
| 呼吸设备 | 77 |  | 1802.4 |
| 体外除颤设备 | 41 |  | 376.51 |
| 婴儿辐射保暖台（含辐射保暖台） | 33 |  | 257.85 |
| 麻醉机 | 14 |  | 362.14 |
| 血液透析设备（含水处理系统） | 63 |  | 1259.05 |
| 超声多普勒胎儿监护设备 | 19 |  | 29.37 |
| 心电测量、分析设备 | 31 |  | 92.24 |
| 医用电动吸引器械(含电动洗胃机) | 12 |  | 15.755 |
| 生理参数诱发诊断设备 | 5 | 提供1年1次常规保养，不限次人工维修，配件更换（不含耗材）；余详见医院维护保养要求和医疗设备巡检要求； | 154.9 |
| 其他生理参数分析测量设备 | 9 |  | 90.46 |
| 电动病床（含产床、手术台） | 84 |  | 342.49 |
| 低温储存设备 | 36 |  | 97.48 |
| 医用供气排气相关设备 | 11 |  | 13.2 |
| 化学消毒灭菌设备\清洗消毒设备 | 105 |  | 357.8 |
| 温热（冷）治疗设备/器具 | 40 |  | 135.1 |
| 力疗设备/器具 | 35 |  | 143.4 |
| 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置 | 18 |  | 20.9 |
| 口腔治疗设备 | 44 |  | 89.03 |
| 手术室其他设备 | 21 |  | 138.61 |
| 康复理疗设备 | 126 |  | 592.63 |
| 眼科测量诊断设备和器具 | 19 |  | 644.04 |
| 视光设备和器具 | 16 |  | 24.2 |
| 中心血库其他设备 | 30 |  | 92.62 |
| 其他分析设备 | 26 |  | 641.59 |
| 其他辅助设备 | 25 |  | 16.8 |
| 合计 | 1528 |  | 22103.963 |

附件2

医院指定配件和易损耗品

| 设备类别 | 配件或易损耗品 |
| --- | --- |
| 射线装置 | CT球管、CT探测器、DR球管、DR平板、CR IP板、DSA球管及平板、直线加速器磁控管及加速管（若有）、PECT球管及探测器（若有）、数字胃肠机球管及平板 |
| 磁共振 | MR磁体、MR线圈 |
| 纯水机 | 填料、滤芯、反渗膜 |
| 空气消毒机 | 灯管、过滤网 |
| 生物安全柜 | 高效过滤器 |
| 冷光源 | 灯泡 |
| 高频电刀 | 电凝线、刀头 |
| 牙椅 | 手机 |
| 灭菌器和清洗机 | 过滤器（网） |
| 急救类生命支持类 | 监护除颤类：心电导联线及缆线、袖带及延长管、血氧探头及缆线、温度传感器及缆、有创压力传感器及缆线、特殊检测模块外部附件、电池、显示屏、主板、胎监探头；心电图类：心电导联线、夹板、吸球；电池；动态心电背套等；呼吸机：氧电池、流量传感器、空气过滤网，金属过滤片，电磁阀、电池等；麻醉机：氧传感器及缆线、流量传感器、湿化罐温度探头、挥发罐、积水杯、电磁阀、采样管等； |
| 空气加压氧舱 | 空气过滤材料 |
| B超 | 超声探头 |
| 血液透析机 | 蓄电池 |
| 通用 | UPS电池 |
| 腔镜系统 | 光源灯泡、摄像头、导光束、摄像手柄缆线、二氧化碳气体连接管及连接器、减压阀、双极钳连接电缆等； |
| 输液泵、注射泵、营养泵 | 电池 |

三、商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,（1）按月支付服务费（即每月费用=当年总服务费÷12），当月的服务费在该月服务期结束后10个工作日内支付，以此类推，直至服务期结束。 （2）每期服务费付款必须凭经双方签字盖章确认的服务清单及供应商开具的有效税票，采购人向供应商付款。 |
| 验收要求 | 1期：除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。 |